Особенности метода ядерно-магнитной спектроскопии в слабых магнитных полях.

Карсеев Антон Юрьевич
Студент
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 
институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: antonkarseev@gmail.com

Разработанный   ядерно – магнитный спектрометр позволяет проводить измерения времен продольной Т1 и поперечной Т2 релаксации жидких и вязких сред в слабом магнитном поле В0 = 62 мТл.  Для измерения Т1 в слабом магнитном поле в разработанной конструкции спектрометра реализован новый метод. Разработана и реализована схема накопления сигнала ЯМР на базе микроконтроллера, что позволило проводить измерения времен релаксации для малого количества исследуемой среды (0.8 - 1.0 мл) при минимальном отношении сигнал/шум 1.2.

Одним из условий получения надежных результатов при проведении исследований с использованием конденсированных сред является наличие достоверной информации о состоянии самой среды (например, о наличии в ней примесей, возможном структурном изменении, произошедшим по различным причинам и т.д.). Особенно это становится актуально, если среда используется после длительного хранения, транспортировки, смены емкости или другого воздействия, способного изменить ее состояние [1, 2].

Химический анализ таких растворов представляет довольно сложную и трудоёмкую задачу, так как для наиболее полного анализа возникает необходимость использования множества дорогостоящих химических реактивов. Более универсальным средством контроля являются многофункциональные рентгеновские, оптические, магнитно-резонансные спектрометры (в основном, зарубежных фирм Bruker, Marian, Toshiba, Maran и пр.). Они позволяют проводить полный анализ таких сред, но являются дорогостоящим лабораторным оборудованием, требующим специальных условий эксплуатации и материальных затрат на обслуживание [3, 4].  В такой ситуации возрастает роль надежной и доступной по цене аппаратуры, позволяющий оперативно проводить экспресс-контроль конденсированных сред. Такая аппаратура даёт возможность отделять качественные образцы от «испорченных», а также выделять образцы, требующие более подробного исследования для определения возможности их дальнейшего использования. Кроме того в последнее время к методам экспресс-контроля стали предъявлять жесткие требования, связанные с тем, чтобы проведенное исследование не изменяло химический состав и физическую структуру вещества. Это необходимо, для подробного исследования данной пробы вещества приборами высокого разрешения в стационарных лабораториях (например, при таможенном контроле, проверке качества продукции или экологическом мониторинге).

Возможно, наиболее эффективным решением этих проблем является использование малогабаритного ядерно-магнитного (ЯМР) спектрометра для проведения экспресс-контроля данных сред [1 - 4]. Но, чтобы обеспечить мобильность ЯМР спектрометра, сигнал ЯМР необходимо регистрировать в слабом магнитном поле (В0 = 62 мТл – рабочая частота 2614 кГц), так как основной вес и размер конструкции ЯМР спектрометра определяется магнитной системой и обслуживающими её устройствами (например, для сверхпроводящего магнита – системы охлаждения и питания). Все это создает множество особенностей при исследовании конденсированных сред методом ЯМР спектроскопии в слабых полях в отличие от магнитных полей с индукцией 7 Тл и выше, которые применяются в стационарных ЯМР спектрометрах. В отличие от ЯМР спектрометров с В0 ≥ 7 Тл, в малогабаритном ЯМР спектрометре, для того чтобы получить магнитное поле с индукцией В0 порядка 0.1 Тл с неоднородностью не хуже 0.5*10-3 см-1, сохранив при этом мобильность прибора (вес магнитной системы не более 4 кг), как показали экспериментальные исследования расстояние между полюсами магнитов не должно превышать 1.5 см при диаметре полюсов 8 – 10 см. В этом случае регистрация сигнала ЯМР может осуществляться максимум от 1 мл исследуемого вещества, а в большинстве случаев и от меньшего объема, что в 10 – 15 раз меньше чем в стационарных ЯМР спектрометрах. В таких условиях регистрация спектра, путем изменения частоты и амплитуды радиоимпульсов и измерение химического сдвига трудно реализуемые задачи. Поскольку кроме низкого значения В0, между полюсами магнитной системы нет места для размещения системы радиочастотных катушек для проведения подобных измерений. К тому же современные аккумуляторы не могут дать требуемые мощности для работы радиочастотных катушек.

Поэтому была разработана следующая методика исследований состояния среды. Основными параметрами любой жидкой или вязкой среды, по которым можно мгновенно установить изменение ее агрегатного состояния (повышение температуры, появление в ней других веществ, растворенных или нет), являются времена продольной Т1 и поперечной Т2 релаксации [1 - 4]. Зная температуру исследуемой жидкой или вязкой среды и сравнив измеренные значения времен релаксации Т1 и Т2 с базовыми можно сделать вывод о состоянии жидкой среды [1 - 4].

Регистрация сигнала ЯМР в таком слабом магнитном поле В0 осуществлялась новой разработанной конструкции генератора слабых колебаний (автодина) с использованием модуляционной методики и автоматической подстройки параметров поля модуляции и генерации [3, 4].  Для измерения времени продольной релаксации Т1 в разработанной и собранной конструкции ЯМР спектрометра был реализован новый метод [2, 4]. Для обеспечения необходимой погрешности измерения констант релаксации среды (не выше 1.0 %) в ЯМР спектрометре осуществляется последовательное накопление сигнала ЯМР. Особенностью данного метода является то, что в отличие от стационарных приборов исследования проводятся при температуре окружающей среды от 3 до 40 0С [2 - 4].  Кроме того в разработанном ЯМР спектрометре есть контрольная точка, позволяющая в случае необходимости подавать регистрируемый сигнал ЯМР на вход персонального компьютера. Это необходимо при работе с биологическим растворами, в которых время поперечной релаксации Т2 исследуемой жидкой среды больше верхнего предела измерений. В этом случае регистрация сигнала ЯМР затруднена, а измерения Т1 и Т2 невозможны.  Но по наблюдаемому сигналу ЯМР на мониторе компьютера можно примерно оценить время поперечной релаксации Т2, что позволит установить наличие в биологическом растворе примесей.

Результаты проведенных исследований показали, что малогабаритный ЯМР спектрометр позволяют проводить измерения времен релаксации при температурах окружающего воздуха от 3 до 40 0С с погрешностью не выше 1 % в следующих диапазонах: Т1 от 0.001 до 20 с, Т2 от 0.0005 до 2.0 с.

Список литературы

- Давыдов В.В., Карсеев А.Ю. Малогабаритный ядерно-магнитный спектрометр для экспресс-анализа жидких сред. // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2013. № 4. С. 87 – 92.

- Давыдов В.В., Дудкин В.И., Карсеев А.Ю Малогабаритный ядерно-магнитный релаксометр для экспересс-контроля состояния жидких и вязких сред. // Измерительная техника. 2014. № 8. С. 44 – 48.

- Давыдов В.В., Величко Е.Н., Карсеев А.Ю. Ядерно-магнитный минирелаксометр для контроля состояния жидких и вязких сред // Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2015. Т. 15. № 1. С. 115 – 121

- Давыдов В.В., Величко Е.Н., Дудкин В.И., Карсеев А.Ю.  Ядерно-магнитный релаксометр для экспресс-контроля состояния конденсированных сред. // ПТЭ. 2015. № 2. С. 72 – 76.