Влияние биосреды на стабильность свойств керамики на основе тетрагонального диоксида циркония Yb—TZP

Губарева Валерия Евгеньевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: valeriagubareva@mail.ru

Керамика на основе тетрагонального диоксида циркония является одним из наиболее перспективных и широко применяемых материалов биомедицинского назначения. Улучшение эксплуатационных характеристик керамик на основе t-ZrO2 – актуальная материаловедческая задача. Проведение тестов на соответствие требованиям, предъявляемым к материалам, используемым в медицине, является необходимым этапом внедрения разработанной керамики.

Целью работы стало изучение влияния длительного пребывания керамики на основе диоксида циркония, стабилизированного катионом иттербия (Yb-TZP), в условиях, приближенных к биосреде, на фазовый состав и механические свойства. Моделирование пребывания материала in vivo было проведено в соответствии с тестом международного стандарта ISO 13356.

Исходные нанопорошки для керамических материалов были получены из прекурсоров, синтезированных золь-гель методом [1]. Для исследования керамических образцов Yb-TZP использовались методы термогравиметрического и рентгенофазового анализов, низкотемпературной адсорбции – десорбции азота и электронной микроскопии. В работе представлены результаты изучения фазового состава и механических свойств  керамических материалов до и после ускоренного старения, осуществленного путем гидротермальной обработки (ГТО). Проведено сравнение результатов анализа фазового состава поверхности керамических образцов до и после ГТО. Основная фаза керамики Yb-TZP до ГТО представлена твердым раствором на основе тетрагональной модификации  t–ZrO2, зафиксированы следовые количества mn-ZrO2 моноклинной фазы. Воздействие гидротермальной обработки приводит к повышению содержания моноклинной фазы ZrO2. Содержание моноклинной фазы не превышает нормы, установленной международным стандартом ISO 13356.

а)б)

Рис. 1. Фрагменты дифрактограмм образцов керамик: а) образец до гидротермальной обработки, б) после гидротермального воздействия: поверхность – в объеме (слой)

Установлено, что фиксируемые изменения фазового состава происходят в приповерхностном слое, не затрагивая материал в объеме, что обуславливает сохранение величин механических характеристик.

Литература:

1. Губарева В.Е., Ильичёва А.А., Михайлина Н.А. и др. «Формирование структурированности ксерогелей системы Y-TZP в присутствие поливинилпироллидона»// труды XII Всероссийской конференции с международным участием "Проблемы сольватации и комплексообразования в растворах. От эффектов в растворах к новым материалам" ИХР РАН  г. Иваново, 2015, С.97-98